## LK PRINT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
LEMBAR KERJA UJI PRODUK
VENTILATOR
LK-UPK/BPFKJ/58/VCOF/0
A. | PENDATAAN ADMINISTRASI
| 1. | Nomor Order | [6 empty] | : | ….....................................................................................
| 2. | Tempat Pengujian | [6 empty] | : | 27 Mei 2020
| 3. | Tanggal Pengujian | [6 empty] | : | …............ |  | s.d | …...............
B. | DATA ALAT
| 1. | Merk | [6 empty] | : | LC MUMU ITB
| 2. | Type/Model | [6 empty] | : | LC MUMU
| 3. | Nomor Seri | [6 empty] | :
| 4. | Sumber catu daya | [6 empty] | : | þ | Catu daya jala-jala
[11 empty] | Sumber catu daya cadangan (wajib) | [6 empty] | þ ada |  |  | o tidak ada
[10 empty] | þ | Baterai : 2 x 12 Vdc
C. | DAFTAR ALAT UKUR
| No. | Nama Alat | [7 empty] | Merk |  |  |  |  | Model/Type |  |  |  | No. Seri
| 1 | Ventilator Tester | [7 empty] | Fluke |  |  |  |  | VT650
| 2 | Electrical Safety Analyzer
| 3 | Stopwatch
| 4 | Thermohygrometer
D. | PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
| No. | Parameter | [7 empty] | Terukur
| 1 | Temperatur Ruangan | [7 empty] | Awal |  | : |  |  | °C |  | Akhir |  | : |  |  | °C
| 2 | Kelembaban Ruangan | [7 empty] | Awal |  | : |  |  | % |  | Akhir |  | : |  |  | %
E. | KEGIATAN INSPEKSI DAN PENGUJIAN
| 1. | Pengujian Keselamatan Listrik
|  | Kelas Proteksi | [5 empty] | : | o | I |  |  | o | II |  |  | o | Baterai
|  | Tipe Aplied Part | [5 empty] | : | o | B |  |  | o | BF |  |  | o | CF
| No. | Parameter | [5 empty] | Terukur |  |  |  | Ambang Batas | [6 empty] | Kesimpulan
| 1 | Main Voltage
|  | Live – Neutral | [7 empty] | Vac |  | 220 ± 10% |  |  |  |  | Vac |  | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Live– Earth | [7 empty] | Vac |  | 220 ± 10% |  |  |  |  | Vac |  | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Neutral - Earth | [7 empty] | Vac |  | ≤ 5 |  |  |  |  | Vac |  | o lulus |  | o tidak lulus
| 2 | Protective Earth Resistance
|  | Test Currrent 1A | [7 empty] | W |  | 0.2 |  |  |  |  | W |  | o lulus |  | o tidak lulus
| 3 | Current Consumption | [7 empty] | A | [8 empty] | o lulus |  | o tidak lulus
| 4 | Insulation Resistance
|  | Main - PE | [7 empty] | MW |  | ≥ |  | 2 |  |  | MW |  | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Main - Non Earth Conductive | [7 empty] | MW |  | ≥ |  | 7 |  |  | MW |  | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Main - Applied Part | [7 empty] | MW |  | ≥ |  | 70 |  |  | MW |  | o lulus |  | o tidak lulus
| 5 | Earth Leakage Current
|  | Tipe Aplied Part | [9 empty] | B |  | BF |  | CF
|  | Normal Polarity | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Normal Polarity Neutral Open | [7 empty] | µA |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity Neutral Open | [7 empty] | µA |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
| 6 | Enclosure Leakage Current
|  | Tipe Aplied Part | [9 empty] | B |  | BF |  | CF
|  | Normal Polarity | [7 empty] | µA |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Normal Polarity Neutral Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Normal Polarity Earth Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity | [7 empty] | µA |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity Neutral Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity Earth Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
| 7 | Patient Leakage Current
|  | Tipe Aplied Part | [9 empty] | B |  | BF |  | CF
|  | Normal Polarity | [7 empty] | µA |  | 100 |  | 100 |  | 10 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Normal Polarity Neutral Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 50 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Normal Polarity Earth Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 50 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity | [7 empty] | µA |  | 100 |  | 100 |  | 10 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity Neutral Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 50 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
|  | Reverse Polarity Earth Open | [7 empty] | µA |  | 500 |  | 500 |  | 50 |  | µA | o lulus |  | o tidak lulus
| 2. | Uji Visual
|  | a. | Mode Pengaturan Ventilator
|  |  | 1) | Memiliki CMV (Continuous Mandatory Ventilator)
|  |  |  | a) | Mode Pressure Regulated Volume Control (PRVC) | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | b) | Mode Pressure Controlled Ventilation (PVC) | [12 empty] | o | ada |  | þ | tidak ada
|  |  |  | c) | Mode Volume Controlled Ventilation (VCV) | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | d) | Mode Assisted Volume Control | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  | b. | Ketersediaan tombol-tombol pengaturan
|  |  | 1) | Memiliki pengaturan PEEP
|  |  |  | a) | Fix
[5 empty] | (1) | 5 cmH2O | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (2) | 10 cmH2O | [11 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (3) | 15 cmH2O | [11 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (4) | 20 cmH2O | [11 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (5) | 25 cmH2O | [11 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | b) | Variabel
[5 empty] | (1) | 5 cmH2O | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (2) | 10 cmH2O | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (3) | 15 cmH2O | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (4) | 20 cmH2O | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (5) | 25 cmH2O | [11 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  | 2) | Memiliki pengaturan yang menunjukkan waktu inspirasi dan waktu ekspirasi
|  |  |  | a) | I : E Ratio
[5 empty] | (1) | 1 : 2 (wajib) | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (2) | 1 : 1 (tambahan) | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (3) | 1 : 3 (tambahan) | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | b) | Tinsp : Texp
[5 empty] | (1) | 1 : 2 (wajib) | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (2) | 1 : 1 (tambahan) | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
[5 empty] | (3) | 1 : 3 (tambahan) | [11 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  | 3) | Memiliki pengaturan frekuensi nafas dalam 1 (satu) menit (Respiration Rate) pada rentang 10 hingga 30 BPM. | [13 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  | 4) | Memiliki pengaturan Tidal Volume.
|  |  |  | a) | 250 mL | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | b) | 300 mL | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | c) | 350 mL | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | d) | 400 mL | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | e) | 450 mL | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | f) | 500 mL | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | g) | 550 mL | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | h) | 600 mL | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | i) | 650 mL | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | j) | 700 mL | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | k) | 800 mL | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  |  | 5) | Memiliki pengaturan konsentrasi oksigen inspirasi (FIO2)
|  |  |  | a) | 21% | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | b) | 50% | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | c) | 100% | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  | 6) | Memiliki pengaturan batas inspiratory airway pressure
|  |  |  | a) | rentang 15 cmH2O s.d 40 cmH2O | [12 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  |  | b) | rentang lainnya …............................... | [12 empty] | o | ada |  | o | tidak ada
|  | c. | Keberadaan Filter Bakteri (wajib ada) | [14 empty] | þ | ada |  | o tidak ada | tidak ada
|  | d. | Identifikasi dan Penandaan
|  |  | 1) | Satuan Ukur
|  |  |  | a) | Tidal Volume |  |  |  | : | mL | [7 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | b) | Respiration Rate (RR) |  |  |  | : | breath per minute (bpm) | [7 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | c) | PEEP |  |  |  | : | cmH2O | [7 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | d) | Inspiratory airway pressure |  |  |  | : | cmH2O, mBar | [7 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | e) | T-insp, T-exp |  |  |  | : | sekon | [7 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  | 2) | Kehandalan tanda
|  |  |  | a) | Tanda hanya dapat dilepas dengan menggunakan alat bantu | [12 empty] | o | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | b) | Perekat label tidak melemah atau bergulung pada ujungnya | [12 empty] | o | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  | 3) | Penandaan ventilator
|  |  |  | a) | Merk ventilator ditandai dengan terang dan jelas | [12 empty] | o | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | b) | Model/Type ventilator ditandai dengan terang dan jelas | [12 empty] | o | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | c) | Nomor Seri ventilator ditandai dengan terang dan jelas | [12 empty] | o | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  | 4) | Penandaan selang gas
|  |  |  | a) | Indikasi O2 dan udara tekan dengan pelabelan dan konektor ke outlet yang tidak dapat dilepas dan ditukar-tukar | [12 empty] | o | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  |  | b) | Indikasi warna selang gas ke outlet sesuai dengan penggunaannya | [12 empty] | o | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  | e. | Spesifikasi selang gas ke pasien
|  |  | 1) | Memiliki koneksi patient breathing system dengan konektor standar yang berlaku | [13 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  | 2) | Selang oksigen mampu digunakan pada tekanan 4 hingga 5 Bar | [13 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  | 3) | selang oksigen sesuai dengan standar medis | [13 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  | f. | Keselamatan Mekanik
|  |  | 1) | Tidak ada permukaan yang kasar | [13 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  | 2) | Tidak ada sudut dan ujung yang tajam | [13 empty] | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
| 3. | Uji Kehandalan
|  | a. | Kehandalan Baterai
|  |  | 1) | Catu daya jala-jala (220V ±10%)
kemampuan baterai cadangan minimal 20 menit
|  |  |  | Kemampuan baterai cadangan | [5 empty] | : …..................... |  |  | > 120 menit |  |  |  |  | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  |  | 2) | Catu daya baterai
|  |  |  | data dari spesifikasi alat : | [5 empty] | : …..................... |  |  | 600 menit
|  |  |  | Kemampuan baterai | [5 empty] | : …..................... |  |  | 600 menit |  |  |  |  | þ | sesuai |  | o | tidak sesuai
|  | b. | Kehandalan Kinerja Alat
Pengaturan alat saat pengujian kinerja :
|  |  | Tidal Volume | [7 empty] | : | maksimum (1000 mL) | [7 empty] | maksimum (700 mL)
|  |  | Respiration Rate | [7 empty] | : | maksimum (10 Breath per minute) | [7 empty] | maksimum (20 Breath per minute)
|  |  | I : E Ratio | [7 empty] | : | 1 : 2
Pengaturan alat saat pengambilan data :
Hari I, Pukul 8.00
|  |  | a. | Tidal Volume (mL)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | b. | Respiration Rate (breath per minute)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | RR |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 10 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 12 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 14 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 16 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 20 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | c. | I:E Ratio
setting Respiration Rate : 10 BPM
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | I : E |  | TV |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 1:1 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 2 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 3 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | d. | PEEP
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | PEEP |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 5 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 10 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 15 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 20 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | e. | FIO2
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | FIO2 |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 50 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 100 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | f. | Pressure Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | f. | Flow Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Flow (lpm)
|  |  | TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
Hari I, Pukul 16.00
|  |  | a. | Tidal Volume (mL)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | b. | Respiration Rate (breath per minute)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | RR |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 10 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 12 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 14 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 16 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 20 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | c. | I:E Ratio
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | I : E |  | TV |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 1:1 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 2 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 3 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | d. | PEEP
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | PEEP |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 5 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 10 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 15 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 20 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | e. | FIO2
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | FIO2 |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 50 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 100 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | f. | Pressure Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | f. | Flow Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Flow (lpm)
|  |  | TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
Hari I, Pukul 24.00
|  |  | a. | Tidal Volume (mL)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | b. | Respiration Rate (breath per minute)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | RR |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 10 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 12 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 14 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 16 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 20 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | c. | I:E Ratio
setting Respiration Rate : 10 BPM
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | I : E |  | TV |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 1:1 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 2 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 3 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | d. | PEEP
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | PEEP |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 5 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 10 |  | 300 |  | 10 | 1.7
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 15 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 20 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | e. | FIO2
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | FIO2 |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 50 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 100 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | f. | Pressure Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | f. | Flow Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Flow (lpm)
|  |  | TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
Hari II, Pukul 8.00
|  |  | a. | Tidal Volume (mL)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | b. | Respiration Rate (breath per minute)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | RR |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 10 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 12 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 14 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 16 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 20 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | c. | I:E Ratio
setting Respiration Rate : 10 BPM
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | I : E |  | TV |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 1:1 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 2 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 3 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | d. | PEEP
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | PEEP |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 5 |  | 300 |  | 10 | 1.7
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 10 |  | 300 |  | 10 | 1.7
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 15 |  | 300 |  | 10 | 1.7
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 20 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | e. | FIO2
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | FIO2 |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 50 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 100 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | f. | Pressure Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | f. | Flow Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Flow (lpm)
|  |  | TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
Hari II, Pukul 16.00
|  |  | a. | Tidal Volume (mL)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | b. | Respiration Rate (breath per minute)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | RR |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 10 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 12 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 14 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 16 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 20 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | c. | I:E Ratio
setting Respiration Rate : 10 BPM
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | I : E |  | TV |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 1:1 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 2 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 3 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | d. | PEEP
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | PEEP |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 5 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 10 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 15 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 20 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | e. | FIO2
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | FIO2 |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 50 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 100 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | f. | Pressure Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | f. | Flow Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Flow (lpm)
|  |  | TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
Hari II, Pukul 24.00
|  |  | a. | Tidal Volume (mL)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | b. | Respiration Rate (breath per minute)
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | RR |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 10 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 12 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 14 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 16 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | 20 |  | 1 : 1 |  | 300
400
500
600
[5 empty] | 1 : 2 |  | 300
400
500
600
|  |  | c. | I:E Ratio
setting Respiration Rate : 10 BPM
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | I : E |  | TV |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 1:1 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 2 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 1 : 3 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | d. | PEEP
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | PEEP |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 5 |  | 300 |  | 10 | 1.7
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 10 |  | 300 |  | 10 | 1.7
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 15 |  | 300 |  | 10 | 1.7
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 20 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | e. | FIO2
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | FIO2 |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 50 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | 100 |  | 300 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 400 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 500 |  | 10
12
14
16
20
[5 empty] | 600 |  | 10
12
14
16
20
|  |  | f. | Pressure Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
|  |  | TV |  | I : E |  | RR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | f. | Flow Inspiration
|  |  | setting |  |  |  |  | Penunjukan Flow (lpm)
|  |  | TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | 300 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 400 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 500 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  |  | 600 |  | 1 : 1 |  | 10
15
20
25
30
[5 empty] | 1 : 2 |  | 10
15
20
25
30
|  | c. | Kesesuaian Fungsi Alarm
Alarm berfungsi dalam waktu ≤ 3 detik apabila :
|  |  | 1) | Dilakukan pemutusan suplai listrik ke ventilator | [13 empty] | þ | berfungsi |  | o | tidak berfungsi
waktu yang diperlukan sampai alarm berfungsi : 3.39 Detik
|  |  | 2) | Dilakukan pemutusan suplai gas ke ventilator | [13 empty] | þ | berfungsi |  | o | tidak berfungsi
waktu yang diperlukan sampai alarm berfungsi : …........................ Detik
|  |  | 3) | Airway pressure berlebih | [13 empty] | þ | berfungsi |  | o | tidak berfungsi
waktu yang diperlukan sampai alarm berfungsi : 0,31 Detik
|  |  | 4) | Airway pressure dan PEEP tidak tercapai | [13 empty] | þ | berfungsi |  | o | tidak berfungsi
waktu yang diperlukan sampai alarm berfungsi : …........................ Detik
|  |  | 5) | Tidal volume pressure tidak tercapai atau berlebih | [13 empty] | o | berfungsi |  | o | tidak berfungsi
waktu yang diperlukan sampai alarm berfungsi : …........................ Detik
|  | d. | Uji Kesesuaian Pulsa Plateau Pressure
|  |  | Parameter | [5 empty] | data 1 |  | data 2 |  | data 3 |  | data 4 |  | data 5 |  | data 6 |  | ambang batas
|  |  | 1) | Plateau Pressure | [16 empty] | ≤ 35 cmH2O
|  |  | 2) | Peak Pressure | [16 empty] | ≥ 2 cmH2O dari plateau pressure
|  | e. | Uji Kesesuaian fungsi pressure relief
|  |  | Memiliki mechanical failsave valve | [14 empty] | þ | ada |  | o | tidak ada
|  |  | Pengujian | [6 empty] | pressure setting |  |  |  | pressure max |  |  |  | fungsi alarm
|  |  | Inspiratory airway limit | [6 empty] | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | þ | berfungsi |  | o | tidak berfungsi
|  |  | mechanical failsafe valve | [6 empty] | 35 |  |  |  | 60 |  |  |  | þ | berfungsi |  | o | tidak berfungsi
| 4. | Pengujian Kinerja
| Jenis ventilator : | [6 empty] | þ | ICU |  |  |  | o | Emergency/transport |  |  |  |  | o | CPAP
| Mode yang digunakan | [6 empty] | þ | Volume control |  |  |  | o | CPAP |  |  |  |  | þ | Assist
[8 empty] | o | Pressure control |  |  |  | o | SIMV |  |  |  |  | o | ....................
| a. | Tidal Volume (mL)
| setting |  |  |  |  | Penunjukan Alat | [5 empty] | Penunjukan Standar
| TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | %err
| 300 |  | 1 : 1 |  | 10 | 300 | [5 empty] | 309 | [11 empty] | 3
[5 empty] | 12 | 300 | [5 empty] | 308 | [11 empty] | 2.6667
[5 empty] | 14 | 300 | [5 empty] | 302 | [11 empty] | 0.66667
[5 empty] | 16 | 300 | [5 empty] | 313 | [11 empty] | 4.3333
[5 empty] | 20 | 300 | [5 empty] | 321 | [11 empty] | 7
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 300 | [5 empty] | 315 | [11 empty] | 5
[5 empty] | 12 | 300 | [5 empty] | 320 | [11 empty] | 6.6667
[5 empty] | 14 | 300 | [5 empty] | 325 | [11 empty] | 8.3333
[5 empty] | 16 | 300 | [5 empty] | 325 | [11 empty] | 8.3333
[5 empty] | 20 | 300 | [5 empty] | 315 | [11 empty] | 5
| 400 |  | 1 : 1 |  | 10 | 400 | [5 empty] | 413 | [11 empty] | 3.25
[5 empty] | 12 | 400 | [5 empty] | 404 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 14 | 400 | [5 empty] | 426 | [11 empty] | 6.5
[5 empty] | 16 | 400 | [5 empty] | 428 | [11 empty] | 7
[5 empty] | 20 | 400 | [5 empty] | 429 | [11 empty] | 7.25
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 400 | [5 empty] | 430 | [11 empty] | 7.5
[5 empty] | 12 | 400 | [5 empty] | 433 | [11 empty] | 8.25
[5 empty] | 14 | 400 | [5 empty] | 428 | [11 empty] | 7
[5 empty] | 16 | 400 | [5 empty] | 417 | [11 empty] | 4.25
[5 empty] | 20 | 400 | [5 empty] | 405 | [11 empty] | 1.25
| 500 |  | 1 : 1 |  | 10 | 500 | [5 empty] | 516 | [11 empty] | 3.2
[5 empty] | 12 | 500 | [5 empty] | 535 | [11 empty] | 7
[5 empty] | 14 | 500 | [5 empty] | 536 | [11 empty] | 7.2
[5 empty] | 16 | 500 | [5 empty] | 539 | [11 empty] | 7.8
[5 empty] | 20 | 500 | [5 empty] | 525 | [11 empty] | 5
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 500 | [5 empty] | 511 | [11 empty] | 2.2
[5 empty] | 12 | 500 | [5 empty] | 531 | [11 empty] | 6.2
[5 empty] | 14 | 500 | [5 empty] | 520 | [11 empty] | 4
[5 empty] | 16 | 500 | [5 empty] | 506 | [11 empty] | 1.2
[5 empty] | 20 | 500 | [5 empty] | 482 | [11 empty] | -3.6
| 600 |  | 1 : 1 |  | 10 | 600 | [5 empty] | 616 | [11 empty] | 2.6667
[5 empty] | 12 | 600 | [5 empty] | 623 | [11 empty] | 3.8333
[5 empty] | 14 | 600 | [5 empty] | 624 | [11 empty] | 4
[5 empty] | 16 | 600 | [5 empty] | 618 | [11 empty] | 3
[5 empty] | 20 | 600 | [5 empty] | 614 | [11 empty] | 2.3333
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 600 | [5 empty] | 614 | [11 empty] | 2.3333
[5 empty] | 12 | 600 | [5 empty] | 611 | [11 empty] | 1.8333
[5 empty] | 14 | 600 | [5 empty] | 613 | [11 empty] | 2.1667
[5 empty] | 16 | 600 | [5 empty] | 595 | [11 empty] | -0.83333
[5 empty] | 20 | 600 | [5 empty] | 570 | [11 empty] | -5
[23 empty] | avg | 4.0196
| b. | Respiration Rate (breath per minute)
| setting |  |  |  |  | Penunjukan Alat | [5 empty] | Penunjukan Standar
| RR |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 0
| 10 |  | 1 : 1 |  | 300 | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 500 | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 10 | [5 empty] | 9.9 | [11 empty] | -1
|  |  | 1 : 2 |  | 300 | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 500 | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 10 | [5 empty] | 10 | [11 empty] | 0
| 12 |  | 1 : 1 |  | 300 | 12 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 12 | [5 empty] | 12.1 | [11 empty] | 0.83333
[5 empty] | 500 | 12 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 12 | [5 empty] | 12.1 | [11 empty] | 0.83333
|  |  | 1 : 2 |  | 300 | 12 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 12 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 500 | 12 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 12 | [5 empty] | 12 | [11 empty] | 0
| 14 |  | 1 : 1 |  | 300 | 14 | [5 empty] | 14.1 | [11 empty] | 0.71429
[5 empty] | 400 | 14 | [5 empty] | 14.1 | [11 empty] | 0.71429
[5 empty] | 500 | 14 | [5 empty] | 14 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 14 | [5 empty] | 14 | [11 empty] | 0
|  |  | 1 : 2 |  | 300 | 14 | [5 empty] | 14 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 14 | [5 empty] | 14 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 500 | 14 | [5 empty] | 14 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 14 | [5 empty] | 14 | [11 empty] | 0
| 16 |  | 1 : 1 |  | 300 | 16 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 16 | [5 empty] | 15.8 | [11 empty] | -1.25
[5 empty] | 500 | 16 | [5 empty] | 15.9 | [11 empty] | -0.625
[5 empty] | 600 | 16 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 0
|  |  | 1 : 2 |  | 300 | 16 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 16 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 500 | 16 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 16 | [5 empty] | 16 | [11 empty] | 0
| 20 |  | 1 : 1 |  | 300 | 20 | [5 empty] | 20.2 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 400 | 20 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 500 | 20 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 20 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0
|  |  | 1 : 2 |  | 300 | 20 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 400 | 20 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 500 | 20 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 600 | 20 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 0
| c. | I:E Ratio
| setting |  |  |  |  | Penunjukan Alat | [5 empty] | Penunjukan Standar
| I : E |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| 1:1 |  | 300 |  | 10 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.04 | [11 empty] | 4
[5 empty] | 12 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.05 | [11 empty] | 5
[5 empty] | 14 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.03 | [11 empty] | 3
[5 empty] | 16 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 20 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.03 | [11 empty] | 3
|  |  | 400 |  | 10 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.07 | [11 empty] | 7
[5 empty] | 12 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.03 | [11 empty] | 3
[5 empty] | 14 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.07 | [11 empty] | 7
[5 empty] | 16 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.06 | [11 empty] | 6
[5 empty] | 20 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.03 | [11 empty] | 3
|  |  | 500 |  | 10 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.06 | [11 empty] | 6
[5 empty] | 12 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.05 | [11 empty] | 5
[5 empty] | 14 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.01 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 16 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.01 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 20 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.02 | [11 empty] | 2
|  |  | 600 |  | 10 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.04 | [11 empty] | 4
[5 empty] | 12 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.01 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 14 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.01 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 16 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 20 | 1:1 | [5 empty] | 1 : 1.03 | [11 empty] | 3
| 1 : 2 |  | 300 |  | 10 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.03 | [11 empty] | 1.5
[5 empty] | 12 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.98 | [11 empty] | -1
[5 empty] | 14 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.01 | [11 empty] | 0.5
[5 empty] | 16 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 20 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.01 | [11 empty] | 0.5
|  |  | 400 |  | 10 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.98 | [11 empty] | -1
[5 empty] | 12 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.99 | [11 empty] | -0.5
[5 empty] | 14 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.99 | [11 empty] | -0.5
[5 empty] | 16 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.98 | [11 empty] | -1
[5 empty] | 20 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.97 | [11 empty] | -1.5
|  |  | 500 |  | 10 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 12 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 14 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 16 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 20 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.01 | [11 empty] | 0.5
|  |  | 600 |  | 10 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.03 | [11 empty] | 1.5
[5 empty] | 12 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.02 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 14 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.99 | [11 empty] | -0.5
[5 empty] | 16 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 2.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 20 | 1:2 | [5 empty] | 1 : 1.99 | [11 empty] | -0.5
| 1 : 3 |  | 300 |  | 10 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 12 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 14 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.01 | [11 empty] | 0.33333
[5 empty] | 16 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.02 | [11 empty] | 0.66667
[5 empty] | 20 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.07 | [11 empty] | 2.3333
|  |  | 400 |  | 10 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 2.95 | [11 empty] | -1.6667
[5 empty] | 12 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 14 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.00 | [11 empty] | 0
[5 empty] | 16 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.01 | [11 empty] | 0.33333
[5 empty] | 20 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.00 | [11 empty] | 0
|  |  | 500 |  | 10 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.02 | [11 empty] | 0.66667
[5 empty] | 12 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.02 | [11 empty] | 0.66667
[5 empty] | 14 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.04 | [11 empty] | 1.3333
[5 empty] | 16 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.04 | [11 empty] | 1.3333
[5 empty] | 20 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 2.94 | [11 empty] | -2
|  |  | 600 |  | 10 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.02 | [11 empty] | 0.66667
[5 empty] | 12 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.02 | [11 empty] | 0.66667
[5 empty] | 14 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.03 | [11 empty] | 1
[5 empty] | 16 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 3.04 | [11 empty] | 1.3333
[5 empty] | 20 | 1:3 | [5 empty] | 1 : 2.98 | [11 empty] | -0.66667
-2
| d. | PEEP (cm H2O)
| setting |  |  |  |  | Penunjukan Alat | [5 empty] | Penunjukan Standar
| PEEP |  | TV |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| 5 |  | 300 |  | 10 | 5
[5 empty] | 12 | 5
[5 empty] | 14 | 5
[5 empty] | 16 | 5
[5 empty] | 20 | 5
|  |  | 400 |  | 10 | 5
[5 empty] | 12 | 5
[5 empty] | 14 | 5
[5 empty] | 16 | 5
[5 empty] | 20 | 5
|  |  | 500 |  | 10 | 5
[5 empty] | 12 | 5
[5 empty] | 14 | 5
[5 empty] | 16 | 5
[5 empty] | 20 | 5
|  |  | 600 |  | 10 | 5
[5 empty] | 12 | 5
[5 empty] | 14 | 5
[5 empty] | 16 | 5
[5 empty] | 20 | 5
| 10 |  | 300 |  | 10 | 10
[5 empty] | 12 | 10
[5 empty] | 14 | 10
[5 empty] | 16 | 10
[5 empty] | 20 | 10
|  |  | 400 |  | 10 | 10
[5 empty] | 12 | 10
[5 empty] | 14 | 10
[5 empty] | 16 | 10
[5 empty] | 20 | 15
|  |  | 500 |  | 10 | 10
[5 empty] | 12 | 10
[5 empty] | 14 | 10
[5 empty] | 16 | 10
[5 empty] | 20 | 11
|  |  | 600 |  | 10 | 10
[5 empty] | 12 | 11
[5 empty] | 14 | 10
[5 empty] | 16 | 15
[5 empty] | 20 | 13
| 15 |  | 300 |  | 10 | 15
[5 empty] | 12 | 15
[5 empty] | 14 | 15
[5 empty] | 16 | 15
[5 empty] | 20 | 15
|  |  | 400 |  | 10 | 15
[5 empty] | 12 | 15
[5 empty] | 14 | 15
[5 empty] | 16 | 15
[5 empty] | 20 | 15
|  |  | 500 |  | 10 | 15
[5 empty] | 12 | 15
[5 empty] | 14 | 15
[5 empty] | 16 | 15
[5 empty] | 20 | 15
|  |  | 600 |  | 10 | 15
[5 empty] | 12 | 15
[5 empty] | 14 | 15
[5 empty] | 16 | 15
[5 empty] | 20 | 15
| 20 |  | 300 |  | 10 | 20
[5 empty] | 12 | 20
[5 empty] | 14 | 20
[5 empty] | 16 | 20
[5 empty] | 20 | 20
|  |  | 400 |  | 10 | 20
[5 empty] | 12 | 20
[5 empty] | 14 | 20
[5 empty] | 16 | 20
[5 empty] | 20 | 20
|  |  | 500 |  | 10 | 20
[5 empty] | 12 | 20
[5 empty] | 14 | 20
[5 empty] | 16 | 20
[5 empty] | 20 | 20
|  |  | 600 |  | 10 | 20
[5 empty] | 12 | 20
[5 empty] | 14 | 20
[5 empty] | 16 | 20
[5 empty] | 20 | 20
| f. | Peak Inspiration Pressure (cm H2O)
| setting |  |  |  |  | Penunjukan Alat | [5 empty] | Penunjukan Standar
| TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| 300 |  | 1 : 1 |  | 10 | 21
[5 empty] | 15 | 21
[5 empty] | 20 | 27
[5 empty] | 25 | 26
[5 empty] | 30 | 27
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 21
[5 empty] | 15 | 23
[5 empty] | 20 | 25
[5 empty] | 25 | 27
[5 empty] | 30 | 33
| 400 |  | 1 : 1 |  | 10 | 24
[5 empty] | 15 | 25
[5 empty] | 20 | 29
[5 empty] | 25 | 32
[5 empty] | 30 | 34
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 26
[5 empty] | 15 | 29
[5 empty] | 20 | 34
[5 empty] | 25 | 38
[5 empty] | 30 | 42
| 500 |  | 1 : 1 |  | 10 | 27
[5 empty] | 15 | 28
[5 empty] | 20 | 34
[5 empty] | 25 | 40
[5 empty] | 30 | 45
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 29
[5 empty] | 15 | 35
[5 empty] | 20 | 39
[5 empty] | 25 | 39
[5 empty] | 30 | 46
| 600 |  | 1 : 1 |  | 10 | 30
[5 empty] | 15 | 36
[5 empty] | 20 | 42
[5 empty] | 25 | 47
[5 empty] | 30 | 47
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 29
[5 empty] | 15 | 38
[5 empty] | 20 | 48
[5 empty] | 25 | 47
[5 empty] | 30 | 50
| f. | Flow Inspiration (lpm)
| setting |  |  |  |  | Penunjukan Standar
| TV |  | RR |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3
| 300 |  | 1 : 1 |  | 10 | 13.49
[5 empty] | 15 | 15.86
[5 empty] | 20 | 20.95
[5 empty] | 25 | 25.6
[5 empty] | 30 | 28.36
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 16.34
[5 empty] | 15 | 23.44
[5 empty] | 20 | 30.14
[5 empty] | 25 | 35.96
[5 empty] | 30 | 40.33
| 400 |  | 1 : 1 |  | 10 | 17.93
[5 empty] | 15 | 22.56
[5 empty] | 20 | 27.11
[5 empty] | 25 | 32.42
[5 empty] | 30 | 36.21
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 22.09
[5 empty] | 15 | 30.56
[5 empty] | 20 | 39.14
[5 empty] | 25 | 46.54
[5 empty] | 30 | 53.73
| 500 |  | 1 : 1 |  | 10 | 19.61
[5 empty] | 15 | 27.79
[5 empty] | 20 | 33.18
[5 empty] | 25 | 39.76
[5 empty] | 30 | 45.54
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 25.54
[5 empty] | 15 | 37.84
[5 empty] | 20 | 49.85
[5 empty] | 25 | 60.21
[5 empty] | 30 | 73.12
| 600 |  | 1 : 1 |  | 10 | 21.46
[5 empty] | 15 | 30.63
[5 empty] | 20 | 40.29
[5 empty] | 25 | 46.41
[5 empty] | 30 | 53.36
|  |  | 1 : 2 |  | 10 | 31.05
[5 empty] | 15 | 47.4
[5 empty] | 20 | 59.66
[5 empty] | 25 | 76.64
[5 empty] | 30 | 94.69
| 5. | Informasi yang harus diberikan oleh pabrik
|  | a. | Dokumen pendamping
|  |  | 1) | Merk, model dan nomor seri | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 2) | Alamat organisasi yang bertanggung jawab | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 3) | Informasi instalasi | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 4) | Cara penggunaan dan pemeliharaan | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 5) | aksesori, peralatan yang disupply, material yang digunakan | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 6) | Informasi keselamatan | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 7) | Metode pembersihan, sterilisasi dan disinfeksi | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 8) | Informasi kondisi lingkungan (suhu, tekanan dan kelembaban) yang dapat ditoleransi | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  | b. | Instruksi Penggunaan
|  |  | 1) | Maksud penggunaan | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 2) | Uraian singkat karakteristik kinerja | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 3) | Informasi spesifikasi untuk pengoperasian | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 4) | Fungsi alat | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 5) | Langkah pengoperasian | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 6) | Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penandaan dalam point | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 7) | Uraian tentang semua tanda pada Ventilator | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 8) | Informasi yang disarankan untuk selang gas input dan selang gas ke pasien (patient breathing circuit) | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 9) | Frekuensi pemeliharaan untuk memastikan alat beroperasi dengan benar dan aman | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 10) | Cara instalasi | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 11) | Pernyataan pemakaian diluar kondisi ruang dipengaruhi suhu, kelembaban dan ketinggian | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 12) | Rekomendasi kondisi penyimpanan | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  | c. | Pemeliharaan
|  |  | 1) | Informasi tentang ketertelusuran alat | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 2) | Informasi tentang kinerja yang aman | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  | d. | Aksesori, Peralatan yang disupply dan material yang digunakan
|  |  | 1) | Daftar aksesori | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 2) | Daftar bagian yang dapat dilepas | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 3) | Daftar material yang diindikasikan oleh pabrik | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  | e. | Proteksi Lingkungan
|  |  | 1) | Indikasi resiko yang terkait dengan pembuangan Ventilator dan aksesorisnya | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 2) | Petunjuk untuk meminimalisasi resiko yang akan terjadi | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 3) | Tindakan pencegahan sesuai undang-undang ketika ventilator dan aksesorisnya dibuang. | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  | f. | Uraian Teknis
|  |  | 1) | Kondisi lingkungan yang diperbolehkan untuk penggunaan Ventilator termasuk kondisi transportasi dan penyimpanan | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 2) | Karakteristik Ventilator | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 3) | Faktor koreksi | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 4) | Peringatan yang memuat bahwa bahaya dapat diakibatkan dari modifikasi yang tidak benar
|  |  |  | a) | Peringatan ”Tidak diperbolehkan memodifikasi peralatan ini” | [12 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  |  | b) | Peringatan ”Jangan memodifikasi peralatan ini tanpa seijin dari pabrik” | [12 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  |  | c) | Peringatan ”Jika peralatan ini dimodifikasi, inspeksi dan pengujian yang sesuai harus dilakukan untuk memastikan peralatan aman untuk digunakan” | [12 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 5) | Uraian ringkas mengenai Ventilator : fungsi, bagian yang penting dan karakteristik kinerja | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 6) | Instruksi untuk cara penggantian yang benar dari bagian yang dapat diganti/dilepas | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 7) | Informasi yang dibutuhkan untuk keselamatan penggantian komponen | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 8) | Pernyataan pelayanan purna jual dari pabrik | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
|  |  | 9) | Petunjuk pemeliharan dan kalibrasi berkala | [13 empty] | o ada |  |  | o tidak ada
F. | TELAAH HASIL
| 1. | Kualifikasi hasil pengujian mayor
|  | a. | Uji keselamatan listrik | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | b. | Mode pengaturan ventilator | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | c. | Penandaan selang gas | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | d. | Keberadaan filter bakteri | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | e. | Spesifikasi selang gas ke pasien | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | f. | Kehandalan baterai | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | g. | Kehandalan kinerja alat | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | h. | Kesesuaian fungsi alarm | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | i. | Kesesuaian plateau pressure | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | j. | Ketersediaan tombol-tombol pengaturan | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | k. | Hasil uji kinerja alat | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
| 2. | Kualifikasi hasil pengujian minor
|  | a. | Satuan pengukuran | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | b. | Kehandalan tanda | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | c. | Penandaan ventilator | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | d. | Keselamatan mekanik | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | e. | Konektor tabung | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
|  | f. | Informasi yang harus diberikan oleh pabrik | [14 empty] | o sesuai |  |  | o tidak sesuai
G. | KESIMPULAN
| o | Pengujian dinyatakan SESUAI persyaratan Metode Kerja Uji Produk Ventilator
| o | pengujian dinyatakan BELUM SESUAI persyaratan Metode Kerja Uji Produk Ventilator
H. | SARAN
I. | REKOMENDASI
Pelaksana Uji
| No |  | Nama | [6 empty] | NIP | [6 empty] | Paraf